[image: image1.png]™ENLIN ©

7 ST X 22





高温循环器

DX-1006
使
用

说

明

书

       江苏天翎仪器有限公司
生产厂家：江苏天翎仪器有限公司

地    址：江苏省盐城市盐都区中联路4号
官    网：www.tenlinyq.com

邮    箱：jstenlin17@163.com

售后电话：400-928-3898
传    真：0515-81991818
仪器外型介绍：

[image: image2.png]kO] k0





特点：

1、控制系统：最新专用软件研发自制的温度控制技术，配有高标准的Pt100以及全进口的电子原件等组成。

2、循环系统：有内外循环组成，外循环时可将槽内恒温液体外引，可建立第二恒温场，还可作为热源把槽内被制热的液体引到机外实验容器升温；内循环时可使槽内液体温度非常均匀和稳定。

3、保护系统：控制系统具有超温鸣叫报警，可设定温度的上下限超温报警温度，超温时可自动切断负载等功能。

4、高端的大屏幕液晶控制仪表，高分辨率0.01℃，功能操作简便，温度稳定性强，P.I.D可自动搜寻或人工调整。

5、精确的温度修正功能可达0.01℃，温度波动度最高可达±0.02-0.05℃（根据型号不同）。

三、技术参数：
	型  号
	温度范围（℃）
	温度波动度

（±℃）
	槽容积

（L）
	循环流量

（L/Min）
	总功率（kw）
	电源电压

（v/hz）

	DX-1006
	RT-100
	0.1
	6
	13
	1.6
	220/50


四、操作步骤：（选用介质根据型号温度范围选用，介质选用仅供参考）
1、开机前先进行循环泵的连接（如无进出水口可略过此步骤）：

1.1内循环时循环泵的连接，将出水口与进水口用随货的软管两端直接连接即可。

1.2外循环时循环泵的连接，将出水口用软管连接在槽外容器/设备的进口，将进水口接在槽外部容器/设备的出口。
2、槽内加入对应的液体介质，液体介质液面不能低于工作台板20mm，避免加热器裸露干烧导致损坏。  
2.1工作温度室温-75℃时，液体介质一般选用纯净水。
2.2工作温度75℃-100℃时，液体介质一般选用粘度5cs的二甲基硅油。

2.2工作温度101℃-200℃时，液体介质一般选用粘度10cs的二甲基硅油。

2.2工作温度200℃以上时，液体介质一般选用粘度50cs的二甲基硅油。

3、插上电源，开启“总电源”开关，再开启操作面板上的“电源”按键。（注：“总电源”开关在仪器背面）。
4、进行仪表操作，步骤如下：
4.1显示屏显示说明：

[image: image3.png]EHE B HEE PrRLRAL
b £
\
) [l
Re® Dy
%‘\ HEN c
sV
22—
B #E B Wi fiad
we| (4] (V] (4]
22





4.2仪表按键说明：

  SET 设定功能键   [image: image4.emf]  移位键   ▼ 减键   ▲ 加键 

4.3进行温度参数设定：

按设定功能键“SET”进入温度设定值设定状态，此时显示屏上设定温度“SV”末位数值闪烁，先按移位键后按加减键，设定您所需的工作温度，再按设定功能键“SET”一次，此时显示屏右上角定时停机时间（min）“0000”末位值闪烁，如不需定时保持默认“0000”即可，再按一次设定功能键“SET”退出参数设置并保存参数设定值，此时显示屏“PV”显示的是当前槽内液体介质的温度。

温度参数设定完成以后，必须先打开操作面板“循环”按键，此后微机进入自动控制状态。测量温度PV数值到达设定温度SV数值以后，PV值会继续上下波动10-15分钟，最后稳定在设定SV数值，此时可以进行当前设置温度下的温度计量或实验操作。
5、量值温度与实际温度修正说明：

在正常显示状态下，长按设定功能键“SET”3秒，显示窗上排显示密码提示符“Lc”，下排显示密码值，此时按加键“▲”输入密码“000003”，再点击设定功能键“SET”，进入到内部参数设定状态，再点击设定功能键“SET”可以选择要修改的参数，选择到上窗口指示符显示"Pb1"字样，此时为温度修正界面，如实际温度比显示温度偏高多少就按加键“▲”加多少，偏低多少就按减键“▼”减多少，再长按设定功能键“SET”3秒，参数值可以自动保存并退出此状态。等测量值“PV”到达工作温度并稳定15分钟即可进行实验或测试。

五、使用注意事项：

使用前槽内应加入液体介质，严禁空开。（注：液体不能含有酸碱性）。

电源功率要大于仪器的总功率，电源必须有良好的“接地”装置。使用电压以技术参数表为准。
仪器应安置于通风干燥处，后背及两侧离开障碍物300mm距离，保持良好的散热。
使用完毕，所有开关置关机状态，拔下电源插头，排液阀打开排出槽内介质，保持槽内干燥整洁。
                                               装箱清单
                                           1、主机     1台

                                           2、盖板     1块

                                           3、说明书   1份

                                           4、合格证   1份

                                           5、保修卡   1份

                                           6、保险丝   2个
                                           7、硅胶管   1根










